Práctica 4B. Señales electrohisterográficas (EHG): Análisis y parametrización

Grupo: 					Puesto de trabajo nº:

Alumno 1:

Alumno 2:

Alumno 3:

- Introducción.

El parto prematuro y sus complicaciones asociadas es uno de los mayores problemas de salud mundiales, y representa el 7% de todos los nacimientos, contribuye al 85% del total de las muertes perinatales y al 50% de los desórdenes neurológicos de los neonatos. La monitorización de las contracciones uterinas es una práctica muy habitual para determinar el estado del feto y estimar si el momento del parto puede encontrarse próximo. Actualmente en el ámbito clínico se suele utilizar la tocografía (TOCO) para determinar la dinámica uterina. Consiste en detectar cambios en el contorno abdominal mediante dispositivos de medida de fuerzas, siendo una medida indirecta de las contracciones uterinas. No obstante, el registro de TOCO además de depender en gran medida de la posición del tocodinamómetro y del juicio subjetivo del examinador, no proporciona información sobre la eficiencia y la sincronización de las contracciones uterinas, las cuales son decisivas para la identificación del riesgo del parto prematuro y para la predicción del parto.

La electrohisterografía ha surgido como técnica alternativa para monitorizar las contracciones uterinas. El electrohisterograma (EHG) es el registro de la actividad eléctrica del útero en la superficie abdominal. El EHG consiste en trenes de potenciales de acción (burst) intermitentes que se pueden iniciar en cualquier músculo miometrial y luego excitar las células adyacentes. El registro de EHG está compuesto por actividad eléctrica asociada a las contracciones (EHG-burst, señal de interés, la cual contiene información sobre el estado del feto) y por la actividad eléctrica basal (cuando el útero está en reposo). Tal como se puede apreciar en la figura 1, la presencia de las contracciones uterinas está asociada a un aumento en la amplitud de los EHG-burst y de la presión en TOCO.

Figura 1. Registro simultáneo del TOCO (a) con el EHG (b) en una paciente con 39 semanas de gestación.

La actividad eléctrica uterina es baja y descoordinada durante al principio del, y se convierte intensa y sincronizada conforme se acerca el parto (ver figura 2). La figura 2 muestra un registro EHG típico en ratas embarazadas en diferentes días de gestación. En el día 18, la actividad eléctrica registrada en el útero está asociada con cambios en la presión de baja amplitud pero falta la concordancia con la actividad adquirida en superficie. En el día 21, la presión se caracteriza por incrementos regulares de baja amplitud que está sincronizada con la actividad eléctrica, y la actividad eléctrica registrada en superficie se vuelve más coordinada con la actividad eléctrica del útero. En el día 22, la actividad eléctrica ha aumentado abruptamente: aumento en amplitud y en la frecuencia de repetición de la actividad eléctrica.

Figura 2. Registro electrohisterográfico obtenido en el útero (a nivel interno, Ut, traza superior), en superficie abdominal (AS, traza intermedia) y presión intrauterina (IUP, traza inferior) en ratas en distintos días de gestación (A y B), parto en término (C) y parto prematuro inducido con dinoprostona (D).

Los estudios previos han determinado que los “EHG bursts” distribuyen su energía principalmente en el rango de 0.1 y 4 Hz y están compuestos por dos componentes: la Fast Wave Low (FWL) y la Fast Wave High (FWH), cuyas frecuencias dominantes están el rango 0.13-0.26 Hz y 0.36-0.88 Hz respectivamente. Diversos autores apuntan que la FWL está relacionada con la propagación de la actividad eléctrica uterina mientras que la FWH con la excitabilidad de ésta, aunque esta hipótesis está por determinar. La mayoría de los estudios de EHG se han centrado en los cambios que suceden en el rango de 0.34 y 1 Hz (“uterine-dominant” range), reduciendo las interferencias debidas a la línea basal y a la respiración, las cuales suelen estar por debajo de 0.34 Hz, así como atenuando la interferencia cardiaca (generalmente por encima de 1 Hz).

En esta práctica se va a analizar 5 registros de EHG adquiridos en anteparto (no dan lugar al parto en 24 horas) y otros 5 registros de intraparto (parto en menos de 24 horas) facilitados por el grupo Bioelectrónica de CI2B, con el fin de determinar los cambios en los “EHG bursts” durante los últimos días del embarazo. Los sujetos que participaron en este estudio eran mujeres sanas con embarazos simples y una edad de gestacional estimada entre 37 y 42 semanas. La siguiente tabla muestra los datos clínicos de estas pacientes.

| Id. Paciente | Tipo | Fecha de registro | Fecha del inicio del parto | Edad gestacional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6375671 | Anteparto | 15/07/2013 | 21/07/2013 | 40+1 |
| 2323755 | Anteparto | 20/08/2013 | 24/08/2013 | 40+3 |
| 3245819 | Anteparto | 19/07/2013 | 22/07/2013 | 39+6 |
| 6252224 | Anteparto | 26/08/2013 | 29/08/2013 | 40+1 |
| 6355858 | Anteparto | 27/08/2013 | 02/09/2013 | 40+0 |
| 1717735 | Intraparto | 23/06/2011 | 23/06/2011 | 40+1 |
| 2219858 | Intraparto | 16/06/2011 | 16/06/2011 | 41+0 |
| 3281657 | Intraparto | 08/11/2010 | 08/11/2010 | 38+4 |
| 6334756 | Intraparto | 19/12/2011 | 19/12/2011 | 41+3 |
| 6543801 | Intraparto | 27/05/2015 | 27/05/2015 | 41+1 |

Para cada sesión de registro, se ha colocado 2 electrodos desechables de Ag/AgCl (M1 y M2) en el eje medio uterino y en el centro del útero (fondo-sínfisis) para obtener dos registros monopolares de EHG, siendo la distancia inter-electrodo unos 2.5 cm. Además se ha colocado un electrodo de referencia y un tercer electrodo en la cadera izquierda y derecha del sujeto respectivamente. Las señales EHG adquiridas fueron acondicionadas con los amplificadores de bioseñales comerciales de Biopac ECG100C (BIOPAC Systems Inc. USA) y muestreadas en 500 Hz. El ancho de banda de los filtros analógicos era de 0.05 a 35 Hz. Se ha utilizado el canal 1 y canal 2 (columna 1 y 2) de la tarjeta de adquisición de datos para adquirir la señal EHG captada por el electrodo M1 respecto al electrodo de referencia y el electrodo M2 respecto al de referencia respectivamente (Canal 1: M1; Canal 2: M2).

Simultáneamente también se ha adquirido el registro de TOCO colocando el tocodinamómetro en el abdomen materno. Estas señales de presión fueron acondicionadas mediante el monitor maternal-fetal (Corometrics 170 series, GE Medical systems) y adquiridos con una frecuencia muestreo de 4 Hz. Dado que las señales EHG y el registro de TOCO tienen una frecuencia de muestreo distinta (EHG 500 Hz vs. TOCO 4 Hz), los datos digitalizados fueron almacenados en dos ficheros independientes para su posterior análisis. El nombre del fichero contiene la siguiente información: el número de paciente y si contiene información de EHG o TOCO.

Además con la ayuda del registro de TOCO, se ha segmentado los registros de EHG de forma manual identificando el inicio y final de las contracciones uterinas contenidos en ello, dicha información se encuentra en el fichero “CTseg_id.txt”. Cada fila contiene la información sobre el inicio (columna Onset) y el final (columna End) de una contracción.

Resumiendo, cada sesión de registro realizada en una paciente tiene 3 ficheros asociados. Por ejemplo, la sesión de registro realizada en la paciente con id. 1717735 tendrá dos ficheros asociados: “1717735_datas.txt” y “1717735_TOCO.txt” que contiene el registro de EHG (en mV) y TOCO (en mmHg) respectivamente; y un fichero llamado “CTseg_1717735.txt’ (en segundos) que contiene la segmentación de las contracciones en el registro.

- Trabajo previo

2.1 El objetivo de esta práctica es determinar los cambios en los parámetros derivados de los “EHG bursts” durante los últimos días del embarazo. Para ello, se realizará el análisis de los EHG-burst en el dominio temporal y en el dominio espectral.

La función de Matlab a implementar tendrá como parámetro de entrada el identificador de paciente (id) a analizar, y devolverá como salida el registro de EHG bipolar preprocesada (filtrada y diezmada) y su vector de tiempo asociado, el registro de TOCO con su vector de tiempo asociado, y los parámetros temporales y espectrales derivados de las contracciones uterinas (variable “parameter”) y así como el valor mediana de dichos parámetros (variable “feature”): duración (en s); valor eficaz (en µV); energía (en mV2·s); frecuencia media (Hz); frecuencia dominante calculada en el rango de frecuencia 0.2 y 1 Hz (DF1, en Hz); frecuencia dominante calculada en el rango de frecuencia 0.34 y 1 Hz (DF2, en Hz); energía por subbanda normalizada: [0.2-0.34]Hz (En1), [0.34-0.6]Hz (En2), [0.6-1]Hz (En3); En2/En1;  DF2/duración (en Hz·s-1).

function [time,bip,tt,TOCO,parameter,feature]=preproc(pac)

% pac: identificador de paciente a analizar

% bip: registro de EHG preprocesada (filtro paso banda entre 0.1 y 4 	% Hz y diezmada (mV)

% time: vector de tiempo asociada al registro de EHG

% TOCO: registro de TOCO (presión mmHg)

% tt: vector de tiempo asociado al registro de TOCO

% parameter (Nx11): parámetros temporales y espectrales de cada una de     % 	las contracciones uterinas contenidas en una sesión de registro.

% feature (1x11): valor mediana de los parámetros temporales y        % 	espectrales derivados de las contracciones uterinas

Implementación de la función:

En primer lugar, se leerá tanto el registro de EHG, el registro de TOCO y así como el fichero de segmentación de las contracciones asociados al identificador de la paciente. Pueden utilizar el comando “load” para leer el registro de EHG y de TOCO. En cambio,  el fichero de segmentación al contener no sólo valores numéricos sino también caracteres, no se puede utilizar el comando “load” para obtener la información necesaria. En su defecto, se puede utilizar el comando “importdata”.

Dado que la frecuencia de muestreo del registro EHG en crudo es de 500 Hz, el cual es muy superior al ancho de banda de la señal de EHG, por lo que se realizará primero un diezmado de la señal para reducir la frecuencia de muestreo a 20 Hz para reducir el tiempo de cómputo del análisis. En concreto, se calculará el promedio de cada N datos (N=500/20=25 muestras) para obtener el diezmado suavizado. Por ejemplo, la señal original X=[X(1) X(2) … X(10000)] que corresponde a 20 s de registro EHG (fm=500 Hz), la señal diezmada Y=[Y(1) Y(2) … Y(400)] (fm=20 Hz) se obtenida de la siguiente manera:

En la figura se ilustra el procedimiento del diezmado:

| X(1) | X(2) | … | X(25) | X(26) | X(27) | … | X(50) | … | X(9976) | X(9977) | … | X(10000) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(1) |  |  |  | Y(2) |  |  |  |  | Y(400) |  |  |  |

Figura 3: Diezmado de la señal.

Para ello, pueden utilizar la función de Matlab “downsample” o “reshape” para realizar el diezmado. A continuación se diseñará un filtro paso banda (de fase cero) para obtener los componentes de la señal EHG. Dado que la señal EMG distribuye su energía en el rango 0.1-4 Hz, se pide implementar un filtro paso alto de butterworth de orden 5 con la frecuencia de corte inferior en 0.1 Hz, y un filtro paso bajo del mismo tipo y orden con la frecuencia de corte superior en 4 Hz. Para el diseño del filtro de butterworth, utilice las funciones de Matlab “butter” y “filtfilt”.

M1

M2

Diezmado

Filtro paso banda

M1P

M2P

Figura 4. Preprocesado de la señal EHG.

Una vez realizado el preprocesado de los dos registros monopolares (M1P y M2P), se calculará el registro bipolar de EHG a partir de ello. Dado que la señal continua no contiene información alguna de las contracciones, se elimina el nivel continua del registro bipolar.

A continuación se muestra el registro simultáneo del registro TOCO (traza superior) y la señal de EHG preprocesada (traza inferior) adquirido en la paciente 1717735. El incremento de la presión uterina está asociado con un aumento de la amplitud y/o de la frecuencia de la señal EHG. Asimismo la frecuencia de ocurrencia de las contracciones es de unas 4 contracciones en 10 minutos, que coincide con la literatura en que la frecuencia de ocurrencia en periodo activo de parto es de 3-5 contracciones en cada 10 minutos.

A continuación se procede al análisis de las contracciones uterinas contenidas al registro. Para ello, se obtiene a partir del registro bipolar de EHG el segmento de la señal bipolar asociada a las contracciones (CT), que empieza por el instante de tiempo “Onset” y finaliza el instante de tiempo “End”. Ahora bien, se calculará una serie de los parámetros temporales y espectrales sobre dicha contracción:

1. Duración (D): duración de la contracción (en segundo)

2. RMS: valor eficaz de la contracción (en µV)

Donde CT(m), m=1…M es el segmento de la señal bipolar asociada a la contracción a analizar.

3. Energía (en el dominio temporal): Energía asociada a la contracción (en mV2·s), que corresponde el área debajo de curva de la serie temporal al cuadrado.

Donde t es la resolución temporal, que equivale al periodo de muestreo.

4. Frecuencia media (MF): es un estimador del centroide donde está concentrada la densidad espectral de potencia. En esta práctica, se calculará la frecuencia media en el rango de 0.2 y 1 Hz.

Donde P(i), i=0…L-1 es la densidad espectral de potencia de la señal EMG, y f(i) i=0…L-1 es el vector de frecuencia asociada a la densidad espectral de potencia de la señal EMG.

5-6. Frecuencia dominante: es la frecuencia en la que se ha obtenido el máximo valor del espectro de potencia. En esta práctica, se calculará la frecuencia dominante en el rango de 0.2 y 1 Hz (DF1: FL=0.2 Hz; FS=1Hz) y en el rango de 0.34 y 1 Hz (DF2: FL=0.34 Hz; FS=1Hz). En la figura 5 muestra un ejemplo del procedimiento para obtener la DF1 y DF2.

FS

FL

Donde FS y FL son las frecuencias límites superior e inferior en las que se calcula la frecuencia dominante.

FL

FS

DF1

DF2

Figura 5. Estimación de la DF1 y DF2 a partir de la densidad espectral de potencia.

7-9. Energía por subbandas de frecuencia: computa el ratio de la energía en un determinado rango de frecuencia y la energía total (en el rango de 0.2 y 1 Hz)

Donde FS y FL son las frecuencias límites superior e inferior. En esta práctica, se calcula dicho parámetro en 3 subbandas:

- NE1:0.2-0.34 Hz (FL=0.2 Hz; FS=0.34 Hz);

- NE2: 0.34-0.6 Hz (FL=0.34 Hz, FS=0.6 Hz);

- NE3: 0.6-1 Hz (FL=0.6 Hz, FS=1 Hz).

10. H/L ratio: es el ratio de la energía en el rango de alta frecuencia (0.34-1 Hz) respecto a la energía de baja frecuencia (0.2-0.34 Hz). Es una medida adimensional.

11. DF2/D ratio: es el ratio de la frecuencia dominante en el rango de frecuencia 0.34-1 Hz respecto a la duración de contracción.

Para calcular los parámetros espectrales (parámetro 4-10) de las contracciones uterinas, se les proporcionará en el laboratorio una función llamada “EHGparameter.m”.

function parametro=EHGparameter(data)

% data: la señal EHG burst muestreada en 20 Hz

% parametero: los parámetros espectrales de dicha señal EHG burst:

%   1. Fmedia: Frecuencia media en el rango de frecuencia 0.2-1 Hz

%   2. DF1: Frecuencia dominante en el rango de frecuencia 0.2-1 Hz                                                                (DF1)

%   3. DF2: Frecuencia dominante en el rango de frecuencia 0.34-1 Hz (DF2)

%   4. En1: Energía en el rango de frecuencia de 0.2-0.34 Hz respecto a la energía total (0.2-1 Hz)

%   5. En2: Energía en el rango de frecuencia de 0.34-0.6 Hz respecto a la energía total (0.2-1 Hz)

%   6. En3: Energía en el rango de frecuencia de 0.6-1 Hz respecto a la energía total (0.2-1 Hz)

%   7. H/L ratio: ratio de la energía de alta frecuencia (0.34-1 Hz)

%        respecto a la energía de baja frecuencia

OJO: falta añadir DF2/D ratio: es el ratio de la frecuencia dominante en el rango de frecuencia 0.34-1 Hz respecto a la duración de contracción.

Finalmente la función a implementar debe computar el valor mediana de todos los parámetros temporales y espectrales anteriormente mencionados derivados de las contracciones uterinas de dicha paciente.

Para la implementación del código, pueden utilizar los siguientes comandos de Matlab:

- importdata: importar los ficheros ASCII con cabecera que aparecen arriba o a la izquierda de los datos numéricos.

- butter: diseño del filtro digital de butterworth. i.e., [B, A]=butter(N, wn,’high’); calcula los numeradores (B) y denominadores (A) del filtro paso alto de butterworth de orden N con la frecuencia de corte wn. La frecuencia de corte debe wn debe estar comprendida entre 0 y 1, siendo ésta última corresponde a la mitad de la frecuencia de muestreo.

- filtfilt: filtro IIR hacia adelante y hacia atrás de fase cero. i.e, y=filtfilt(B, A, x) filtra los datos en el vector x (señal original) con el filtro descrito por los coeficientes A y B para obtener la señal filtrada y.

- downsample: remuestrea la señal a una frecuencia de muestreo menor que la original. i.e, downsample(x, N, offset), remuestrea la señal x cada N-th datos especificando el offset de la muestra, offset debe ser un número entero en el rango [0, N-1]. Suponiendo que la señal original x tiene 100 datos, el resultado del comando y=downsample(x,5,0) sería un vector y=[x(1) x(6) x(11)… x(96)], el resultado del comando y=downsample(x,5,1) sería un vector y=[x(2),x(7),x(12),…x(97)], así sucesivamente.

- Desarrollo de la práctica

3.1 Representación gráfica del registro de EHG simultáneamente con el registro de TOCO de la paciente id. 2323755. (a) registro bipolar de EHG (diezmado a 20 Hz, filtrado paso banda entre 0.1 y 4 Hz) en función del tiempo, y resaltar los segmentos de EHG burst asociados a las contracciones. (b) registro de TOCO. A continuación se muestra un ejemplo de la figura obtenido de la paciente 2219858.

Nota: Se ha de introducir algunas modificaciones ligeras en el código previo para la representación gráfica que se le pide. Se supone que tenemos un bucle ‘for’ en el código previo, en el que se computa el inicio y final de cada contracción en muestras (no debe exceder más allá del tamaño de muestra disponible), entonces se computa los distintos parámetros.

subplot(2,1,2); plot(time, bip,’k’)

for i=1:length(segmentation)

inicio=… % obtener el inicio de la contracción en muestras

final=… % obtener el final de la contracción en muestras

% asegúrese que final<=length(bip) y inicio>1

contraccion=bip(inicio:final);

subplot(2,1,2); hold on; plot(time(inicio:final), contraccion,’r’);

% computar los parámetros

end

Representación gráfica del registro de EHG simultáneamente con el registro de TOCO de la paciente id. 1717735. (a) registro bipolar de EHG (diezmado a 20 Hz, filtrado paso banda entre 0.1 y 4 Hz) en función del tiempo, y resaltar los segmentos de EHG burst asociados a las contracciones. (b) registro de TOCO.

3.2 Obtención de los parámetros temporales y espectrales de los EHG-burst de los registros anteparto e intraparto mediante la función implementada, y cumplimenta los valores medianas de dichos parámetros en las tablas1 y 2 (en Excel). Edad es la edad gestacional del feto (en semanas de gestación), y MTD (Moment to Delivery) es el tiempo de la fecha de registro al fecha del parto (nacimiento del bebé) expresado en días. Por ejemplo, para el paciente 6375671, el registro se tomó el día 15 de Julio de 2013, y el bebé nació el día 21 de Julio de 2013, por lo que el MTD sería 6 días.

Tabla 1: Parámetros temporales y espectrales de los registros de anteparto.

| Id. | Grupo | Edad (wg) | MTD (días) | D (s) | RMS (µV) | Energía (mV2·s) | MF (Hz) | DF1 (Hz) | DF2 (Hz) | NE1 | NE2 | NE3 | H/L | DF2/D (Hz·ms-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6375671 | 1 | 40.14 | 6 | 96.5 | 19.490 | 0.035 | 0.335 | 0.242 | 0.390 | 0.718 | 0.214 | 0.090 | 0.394 | 4.455 |
| 2323755 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3245819 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6252224 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6355858 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 2: Parámetros temporales y espectrales de los registros de intraparto.

| Id. | Grupo | Edad (wg) | MTD (días) | D (s) | RMS (µV) | Energía (mV2·s) | MF (Hz) | DF1 (Hz) | DF2 (Hz) | NE1 | NE2 | NE3 | H/L | DF2/D (Hz·ms-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1717735 | 2 | 40.14 | 0 | 56.0 | 50.467 | 0.122 | 0.426 | 0.442 | 0.472 | 0.278 | 0.659 | 0.061 | 2.74 | 8.748 |
| 2219858 | 2 | 41.0 | 0 | 58.0 | 63.597 | 0.233 | 0.403 | 0.353 | 0.463 | 0.353 | 0.640 | 0.065 | 1.862 | 8.613 |
| 3281657 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6334756 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6543801 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Utilice la función ‘xlsread’ para leer los datos de la tabla 1 y la tabla 2 obtenidos en el apartado anterior, y crea una única matriz que contiene la información de los registros de EHG (anteparto+intraparto). Dibuje el gráfico múltiple de caja y bigotes (box and whisker plot) de cada uno de los parámetros para ver las diferencias de los temporales y espectrales de ambos grupos (anteparto vs. intraparto). Debido a la cantidad de información a representar, se recomienda presentarlo en una figura que contenga 11 subfiguras (formato 4x3) de box and whisker plot, donde cada subfigura corresponde al box and whisker plot de una variable. Comente sobre la diferencia de la distribución de dichas variables entre los registros de anteparto e intraparto.

Nota: Suponiendo que los datos de la tabla 1 y la tabla 2 está contenidos en la celda B2:O11 de la hoja ‘EHG’ del fichero excel con el siguiente directorio: D:\SB_P5\P5resultado.xlsx. De la columna E a la columna O corresponde a los parámetros ‘Duración (s)’,’RMS (V)’, ‘Energy (mV2·s)’,’Frecuencia media (Hz)’, ‘DF1 (Hz)’, ‘DF2 (Hz)’, ‘NE1’, ‘NE2’, ‘NE3’, ‘H/L ratio’, ‘Ratio DF2/D (Hz·ms-1)’ respectivamente. La columna B es el grupo al que pertenece cada paciente, Grupo=1 si se trata de un registro anteparto, es decir, la paciente no da luz en menos de 24 horas y Grupo=2 si es un registro de intraparto, es decir, el bebé nace en menos de 24 horas desde el momento de registro respectivamente. La columna C y D corresponde a la edad gestacional en el momento de registro y el tiempo al parto (tiempo transcurrido desde el momento de registro al parto en días) respectivamente.

Data=xlsread(‘(‘D:\SB_P5\P5resultado.xlsx’,’EHG’,’B2:O11’);

boxplot(Data(:,i), Data(:,1))      i=4…14

Box-whisker plot

Comentarios

5. (opcional, si no se realiza este apartado, la máxima puntuación que se puede obtener es un 10; la realización de este apartado puede suponer hasta 2 puntos extras, es decir, la máxima puntuación que se puede obtener es un 12) En este apartado, se estudiará los posibles cambios en las características de los EHG bursts en los últimos días del embarazo. Para ello, se pide:

5.1 Partiendo de la tabla 1 y 2 obtenidas en el apartado 3, se pretende determinar si existe alguna relación entre cada uno de los parámetros (temporales y espectrales) de las señales EHG y la edad gestacional del feto. Para ello, se dispone de la función “linearfitP5.m” que realiza un ajuste lineal con polinomio de orden 1 con la función polyfit. Asimismo se calcula el R2 que mide la bondad del ajuste lineal.

R2=linearfitP5(x,data,reverse)

Donde x podría ser la edad gestacional o time to delivery

data: los parámetros derivados de la señal EHG (el mismo formato en la tabla 1 y tabla 2). De la columna 1 a columna 11: duración, RMS, energy, frecuencia media, DF1, DF2,En1, En2, En3,H/L ratio, RatioDF2/Duracion*1000

R2 (vector fila de 1x11) es el R2 que mide la bondad del ajuste lineal de cada uno de los parámetros

reverse: 0 representación gráfica normal con respecto a la edad gestacional

1 representación gráfica inversa con respecto al MTD(time-to-delivery)

Se pide las gráficas de dispersión de cada uno de los parámetros (temporales y espectrales) de las señales EHG y la edad gestacional del feto (en color azul) superpuestas con su correspondiente recta de mejor ajuste (en color magenta). En la siguiente figura muestra un ejemplo del formato de presentación. Complete el valor de R2 del ajuste lineal en la tabla 3 que muestra del apartado 5.3.

Gráfica

5.2 Partiendo de la tabla 1 y 2 obtenidas en el apartado 3, se pretende determinar la relación existente entre cada uno de los parámetros (temporales y espectrales) de las señales EHG y el MTD (días). Para ello, representar las gráficas de dispersión de cada uno de los parámetros (temporales y espectrales) de los EHG-burst y respecto de su MTD (en color azul) superponiendo la recta de mejor ajuste (en color magenta). En la siguiente figura se muestra un ejemplo del formato de presentación. Complete el valor de R2 del ajuste lineal en la tabla 3 que muestra del apartado 5.3.

Nota: pueden utilizar la propiedad ‘XDir’ para cambiar la dirección de los datos del eje x: ‘normal’; ’reverse’. Por ejemplo, en la figura anterior, por defecto Matlab representaría los datos de 0 a 6 de izquierda a derecha; si queremos cambiar el orden de presentación de 6 a 0 de izquierda a derecha, sólo hay que añadir el siguiente comando.

set(gca, ‘XDir’,’reverse’);

Asimismo, se puede utilizar el mismo comando para establecer el tipo y el tamaño de la letra de los ejes.

set(gca, 'FontName','Times New Roman','FontSize',14);

Gráfica

5.3 Comparación del R2 de la recta de ajuste de cada parámetro de los EHG-burst con la edad gestacional y con el MTD.

Tabla 3: R2 de la recta de ajuste de cada parámetro de EHG-burst con la edad gestacional y con el MTD.

| R2 | D (s) | RMS (µV) | Energía (mV2·s) | MF (Hz) | DF1 (Hz) | DF2 (Hz) | NE1 | NE2 | NE3 | H/L | DF2/D·1000 (Hz·ms-1) | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edad (wg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTD (días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.1 ¿En general, los parámetros de los EHG-burst presentan una mayor relación con la edad gestacional o con el MTD? Para ello, se puede comparar el valor promedio de R2 de los ajustes lineales. Justifíquese la respuesta.

5.3.2 ¿Cuáles son los parámetros de los EHG-burst qué presentan una mayor relación lineal con la edad gestacional? i.e, R2>0.30. Justifíquese la respuesta.

5.3.3 Comparando el valor R2 de los parámetros espectrales de los EHG-burst (Frecuencia media, DF1, DF2, En1, En2, H/L ratio) con los parámetros relacionados con la amplitud de las señales EHG-burst, cuáles de ellos presentan una mayor relación lineal con el MTD? Justifíquese la respuesta.

6. Adjunte el algoritmo implementado para el cálculo de las variables.